### U.O.C.  ACQUISIZIONE

### BENI E SERVIZI

Procedura aperta per il NOLEGGIO di N. 1 SISTEMA AD ONDE D’URTO PER LITOTRISSIA EXTRACORPOREA per l’U.O. di Urologia del P.O. di Lamezia Terme.

CIG 5847024CD5

ALLEGATO “C”

QUESTIONARIO TECNICO

Operatore economico: __________________________________________

Apparecchiatura offerta _________________________________________

SISTEMA LITOTRITORE:

| Caratteristiche tecniche richieste | Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta SI’ / NO | Specifiche tecniche apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| L'apparecchiatura deve poter garantire l'esecuzione delle seguenti patologie urologiche: - Calcolosi: - renale - ureterale - vescicale - Indurazio Penis Plastica |  |  |  |
| Generatore di ultima generazione piezoelettrico o elettomagnetico, di elevata durata e privo di materiali di consumo |  |  |  |
| Idoneo al eseguire trattamenti di pazienti in età pediatrica e pazienti obesi |  |  |  |
| Possibilità di regolazione dell'energia focale |  |  |  |
| Almeno due differenti dimensioni focali |  |  |  |
| La profondità focale deve essere regolabile e garantire una distanza focale massima non inferiore a 160 mm Sistema di accoppiamento deve consentire la possibilità di trattamento senza l'ausilio di sedazione e/o analgesia arrecando il minimo disturbo al paziente |  |  |  |
| L'apparecchiatura deve essere caratterizzata dalla facilità e semplicità di utilizzo |  |  |  |

SISTEMA ECOGRAFICO:

| Caratteristiche tecniche richieste | Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta SI’ / NO | Specifiche tecniche apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Il sistema di litotrissia deve essere dotato di un sistema di puntamento ecografico in-line, coassiale con la testa terapeutica, utilizzabile simultaneamente al sistema di puntamento radiologico |  |  |  |
| La componente ecografica deve essere utilizzabile disgiuntamente dall'apparecchiatura di litotrissia |  |  |  |
| I movimenti della sonda terapeutica devono poter essere controllati da postazione remota con la possibilità di visualizzare le immagini su apposito schermo |  |  |  |

SISTEMA RADIOLOGICO:

| Caratteristiche tecniche richieste | Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta SI’ / NO | Specifiche tecniche apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Il sistema di litotrissia deve essere dotato di un sistema di puntamento radiologico utilizzabile simultaneamente al sistema di puntamento ecografico La componente radiologica deve essere utilizzabile disgiuntamente dall'apparecchiatura di litotrissia |  |  |  |
| Il sistema radiologico deve essere isocentrico con il fuoco della testa terapeutica per un più facile e rapido puntamento. |  |  |  |
| Tutti i movimenti dell'arco devono essere motorizzati e controllabili da postazione remota con la possibilità di visualizzare le immagini su apposito monitor |  |  |  |

LETTINO PORTA PAZIENTE:

| Caratteristiche tecniche richieste | Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta SI’ / NO | Specifiche tecniche apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Lettino porta paziente deve essere utilizzabile per manovre radio-endourologiche in configurazione indipendente dal sistema di litotrissia |  |  |  |
| La portata massima del lettino deve essere non inferiore ai 180kg per il trattamento dei pazienti obesi. |  |  |  |
| Il lettino deve poter essere comandato direttamente da postazione remota mediante movimenti motorizzati |  |  |  |

POSTAZIONE REMOTA

| Caratteristiche tecniche richieste | Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta SI’ / NO | Specifiche tecniche apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| Il sistema deve essere dotato di una postazione remota dotata di doppio monitor da 19" dai quali gestire tutti i movimenti dell'intero sistema e le immagini |  |  |  |
| La postazione deve offrire la possibilità di eseguire ii posizionamento automatico sul calcolo sia dall'immagine ecografica, sia da quella radiologica |  |  |  |

| Num. parametro | Parametri QUALITA’ (AD ECCEZIONE DELLA PROVA DIMOSTRATIVA) | Pesi per l’attribuzione del punteggio qualità | Descrizione del requisito sull’apparecchiatura offerta | Rif. Doc. Tecnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Litotritore |  |  |  |
| 1 | Facilità e precisione di puntamento ecografico | Da 0 a 1 punti |  |  |
| 2 | Facilità e precisione di puntamento radiologico | Da 0 a 1 punti |  |  |
| 3 | Mobilità della testata | Da 0 a 2 punti |  |  |
|  | Caratteristiche dell’onda d’urto |  |  |  |
| 4 | Densità di energia focale (indicare valore Min-Max in mj/mm2) 1 misurazioni effettuate con idrofono PVDF (espressi in Mpa) | Da 0 a 1 punti |  |  |
| 5 | Dimensioni focali | Da 0 a 3 punti |  |  |
| 6 | Livelli di energia | Da 0 a 1 punti |  |  |
| 7 | Frequenza di emissione | Da 0 a 3 punti |  |  |
| 8 | Profondità focale | Da 0 a 1 punti |  |  |
|  | Caratteristiche della finestra di ingresso dell’onda d’urto |  |  |  |
| 9 | superficie di accoppiamento testata terapeutica/paziente | Da 0 a 1 punti |  |  |
| 10 | angolo di apertura cono di ingresso delle onde d'urto | Da 0 a 1 punti |  |  |
| 11 | Caratteristiche e dotazione del sistema ECOGRAFICO | Da 0 a 5 punti |  |  |
| 12 | Caratteristiche e dotazione del sistema RADIOLOGICO | Da 0 a 5 punti |  |  |
| 13 | Caratteristiche e dotazione del LETTINO | Da 0 a 5 punti |  |  |
| 14 | Postazione di controllo remoto e caratteristiche innovative dell'auto-posizionamento | Da 0 a 10 punti |  |  |